附件1

采购仪器设备参数

一、序号1（◆微量台式离心机）

1.最高转速≥15000rpm；

2.最大相对离心力≥21000xg；

3.从零加速至最高转速的时间≤15秒；

4.从最高转速降速至零的时间≤15秒；

5.快速的加速和减速功能（10档加速/减速）；

6.气密性固定角转，提供更安全的操作环境；

7.噪音水平：≤56dB(A)；

★8.单独的Short Spin瞬时离心按键，按住即可实现快速、便捷地离心；

9.单独的rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键；

▲10.3个快捷程序键，快速运行常用程序；

▲11.离心结束后自动打开离心机盖，防止样品过热，便于取放样品；

12.可以在冷藏室操作；

▲13.铝合金材质转子,导热性好，保护温度敏感性样品；

14.无刷免维护驱动；

▲15.具有气密性转子盖，转子气密性经权威机构安全测试并认证；

16.配置：主机一台、24×2mL角转子一套、4×8pcr联管转子一套。

二、序号2（涡旋振荡仪）

1.运行方式：圆周；

2.周转直径：约4.5mm；

3.允许震荡承重量（含夹具）：约0.1kg；

4.电机输入功率：1.2W；

5.电机输出功率：0.8W；

6.允许连续运转时间：100%；

7.最小转速：≤1000rpm；

8.最大转速：≥2800rpm；

9.外形尺寸：约95mmx70mmx110mm；

10.重量：≤1kg

11.允许环境温度：5～40℃；

12.允许相对湿度：80%；

13.电压：100～240V；

14.频率：50/60Hz；

15.仪器输入功率：30W。

三、序号3（多管漩涡混合仪）

- 1.转速范围：500～2500rpm；

- 2.调速精度：±1rpm；

- 3.振幅：4mm；

- 4.定时范围：1s～9999min；

- 5.脉冲间隔定时范围：1～10s；

- 6.脉冲运行定时范围：1s～99min59s；

- 7.最大载量：≥5kg；

- 8.顶部盖板尺寸：约180 × 300mm；

- 9.输入电源：AC 100～230V, 50/60Hz；

- 10.功率：60W；

- 11.熔断器：250V,1A,Ф5×20；

- 12.外形尺寸：约250×420×480mm；

- 13.净重：约15kg。

四、序号4（纯水仪）

- 1.工作环境温度：5～45℃；

- 2.电源：AC 220V，50Hz；

- 3.进水要求：城市自来水；

- 4.纯水水质（三级水）：

- （1）电导率：≤进水电导率×2% ；

- （2）有机物去除率：＞99%，当分子量＞200道尔顿时；

- （3）颗粒和微生物去除率：＞99% ；

- （4）产水量（25℃）：≥30升/小时 ；

- （5）瞬间产水量：2.0升/分钟；

- 5.超纯水水质（一级水）：

- （1）电阻率：≥10MΩ.cm.25℃（符合GB6682-92国家实验室一级用水标准）；

- （2）重金属离子：＜0.01ppb；

- （3）细菌：＜0.01cfu/mL；

- （4）颗粒物（＞0.22μm）：＜1/mL；

- ★（5）总有机碳(TOC)：＜3ppb；

- （6）热原(内毒素)：＜0.001Eu/mL；

- ★（7）核糖核酸酶（RNases)：＜1pg/mL；

- ★（8）脱氧核糖核酸酶（DNases)：＜5pg/μL；

- 6.具有手动取水及定量取水两种取水方式可选择；

- 7.取水时显示当前取水流量、累计取水量、取水水质、水温以及水箱储水量；

- 8.超纯水取用时，如低于对水质要求的设定值，系统将使超纯水循环净化，直到水质达标；

- 9.在线三路水质监控，实时监测进水电导率、纯水电导率、超纯水电阻率以及温度；

- 10.三路水质监测异常时自动报警并显示(参数可设定)；

- 11.高精度电导和电阻率监测仪，电导电极常数达到1.0cm-1，电阻电极常数达到0.02cm-1，带温度自动补偿功能，温度灵敏度达到0.1℃，确保水质监测的准确性；

- 12.PP、AC预处理柱、RO反渗透柱、UP纯化柱、UV紫外灯、UF超滤膜的使用寿命均可自行判断（寿命可设定），并可查询耗材已经使用时长、处理水量及更换日期 ；

- 13.耗材均带有编码，系统可储存和查看耗材更换信息 ；

- 14.系统具有完善的报警管理功能，主要管理进水、纯水及超纯水水质、进水压力和所有耗材的寿命等报警，报警发生时，自动弹出报警界面，显示并储存当前报警信息；

- 15.具有超纯水内循环功能，循环功能可根据要求，随时开启或关闭；

- 16.具有超纯水全管路加药消毒系统，可实现循环消毒、取水口消毒、水箱补水、手动排污；

- 17.系统可自动储存历史系统报警、历史取水水质信息、耗材使用情况等记录，通过USB Host数据接口进行数据的导出，实现数据的可追溯性；

- 18.系统具有手动和自动冲洗两种模式，自动冲洗中的间隔时间和持续时间可设置；

- 19.配置双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管)，有效杀菌，降低TOC，增强系统适用范围；

- ★20.仪器管道材料耐液体化学试剂性能测试无可见变化，投标时投标文件中提供第三方检测报告复印件并每页均盖供应商公章；

- ★21.输送管道瞬间爆破压力＞3.85MPa，投标时投标文件中提供第三方检测报告复印件并每页均盖供应商公章；

- 22.配置：超纯水主机1 台，预处理纯化柱1根，颗粒活性炭纯化柱1根，活性炭棒纯化柱1根，RO反渗透膜1根，双连体超纯化柱1组，0.2μm终端过滤器1个，(185&254nm)双波长紫外灯组件1 套，MWCO5000D UF超滤组件1个，内置压力水箱 1 个，附件包、说明书等辅助工具 1套。